## 调研表
成华区第七人民医疗设备采购项目一览表
序号 | 名称 | 科室 | 数量 | 基本需求（主要性能或主参数范围）
1 | 负压表 | 综合住院部 | 100 | 与新医院设备带上的负压接口适配（德标）
2 | 移动DR检测车（车载X射线机） | 放射科 | 1 | 1. 高频高压发生器（核心）：①额定功率：≥65kW；②管电压：80–125kV 连续可调；③管电流：≥800mA（短时峰值）；④焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm（防运动伪影）；⑤曝光时间：0.01–1.0秒，支持AEC自动曝光。 2. 车载发电机（独立供电）：①功率：≥20kW静音柴油发电机（满足DR峰值+空调+照明）；②输出：380V三相+220V单相，配稳压+UPS（防电压波动）。 3. 整车电气：①DR峰值功耗：≤30kW；②稳态功耗：≤8kW；③电路：医用级绝缘，漏电/短路/过载保护。 4. 平板探测器（成像核心）：①类型：无线非晶硅（a-Si），适配车载震动/温差环境；②尺寸：17×17英寸（43×43cm），覆盖全胸片/大关节；③像素：≤140μm，矩阵≥3072×3072（3K）；④分辨率：≥4.0lp/mm；动态范围：≥14bit；⑤传输：无线传输，成像时间≤5秒。 5. 机械与摄影架：①立式摄影架：电动升降，适配成人/儿童；②可选平床：支持卧位拍摄（脊柱/下肢）；③防护：2.0mmPb铅屏蔽，操作位/外围剂量率≤2.5μSv/h 6. 软件与信息化：①DICOM 3.0：兼容PACS/RIS，支持存储/传输/打印：②AI辅助：胸片结节/骨折智能识别；③工作站：触控操作，报告模板，5G/4G实时传图；④存储：本地≥1TB，支持云端备份。 7. 整车改装与环境：①底盘：轴距≥5m，承重≥10吨；②舱体：保温防震，内高≥2.1m，面积≥15㎡；③空调：医用恒温（22–26℃），湿度30%–70%；④消毒：紫外线+臭氧，定期消杀。 8.在220V、10A外供电源时，X射线机和空调可正常工作。 9.如果这个车上DR机含远程阅片无线传输系统及功能，须具备报告回传功能。
3 | X阅片灯 | 中医康复科 | 8 | 1.最大亮度≥4200cd/m²，支持多级/无极调光.2.中心与边缘亮度偏差≤15%，无暗斑、局部过亮。3.色温5000–6500K（自然光），显色指数CRI≥90，4.LED光源，寿命≥50000h，低光衰、无频闪、低热辐射；导光板防泛黄。4.LED光源，寿命≥50000h，低光衰、无频闪、低热辐射；导光板防泛黄。5.散热优良；密闭防尘，易擦拭消毒，符合院感洁净要求。
4 | 治疗床 | 中医康复科 | 8 | 1、具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 2、配有患者呼吸孔。3、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±20mm。4、最大承载重量：200kg，允差±10kg。
5 | 牵引床 | 中医康复科 | 2 | 1、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引力自动补偿功能； 2、可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引；
6 | 中频脉冲电治疗 | 中医康复科 | 15 | 双通道，可加热。
7 | 电针仪 | 中医康复科 | 15 | 1、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 2、每路可独立调节强度大小。"
8 | TDP | 中医康复科 | 10 | 1.立式、单头。 2.计时方式：机械定时及常通。 3.设备倾倒可自动断电。 4.可根据需要设定时间。 5.支臂灵活，多段可调，便于调节角度。 6.底座自带滑轮及滑轮锁。"
9 | 3层治疗车（50*40*86cm) | 中医康复科 | 13 | 1.结构：三层置物台面，承重稳固，整体防锈防腐蚀 2.移动：静音万向轮，带刹车，推行顺滑不晃 3.配置：带抽屉、污物桶挂钩，护栏防物品滑落 4.材质：不锈钢材质，易擦拭消毒，符合院感要求 5.尺寸：50*40*86cm，允差±2cm。
10 | 电动升降手法床 | 中医康复科 | 2 | 用脚控制升降的控制部件 ，结实耐用
11 | 热牙胶充填系统 | 口腔科 | 1 | 永不漏胶，快速加热，自动关闭，使用安全，精准温度控制。
12 | 高速手机NSK | 口腔科 | 30 | 去腐质及开髓用，防回吸，噪音小。
13 | 牙模消毒机 | 口腔科 | 1 | 牙齿模型消毒，紫外线消毒灭菌。
14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 口腔科 | 1 | 干燥医疗器械，烘干时间快。
15 | 手机注油清洗机 | 口腔科 | 1 | 确保手机的清洗和加油，清洗润滑手机后，按下气开关把手机里多出来的保养油清理掉。
16 | 超声波清洗机 | 口腔科 | 1 | 不锈钢材质，清洗时间、温度连续可调，缺水时自动停止加热。
17 | 牙科种植机 | 口腔科 | 1 | 按键准确操作，简易控制。
18 | 压膜机 | 口腔科 | 1 | 各种牙套的的制作（如正畸），快速加热，密封性好。
19 | 次氯酸钠生成器 | 口腔科 | 1 | 口腔科管路消毒使用。
20 | 洁牙机托盘架 | 口腔科 | 5 | 用于牙椅上防止洁牙机
21 | 智能打印封口机 | 口腔科 | 1 | 可打印时间，日期等。用于消毒带的打包
22 | 口腔数字观察仪 | 口腔科 | 2 | 用于口内牙齿的拍照，检查。
23 | 恒温孵箱 | 检验科 | 1 | 实时温度值显示、倒计时显示，配超温报警功能，箱体外壳采用冷轧钢板。
24 | 震荡混匀器 | 检验科 | 1 | ≥2500rpm，运行方式：点动、连续，圆周振荡。
25 | 可移动治疗车（小推车） | 手术室 | 4 | 用于手术室运输器械、药品及手术时器械摆放平台作用，多采用不锈钢材质，配静音万向轮，带刹车功能；，双层结构。
26 | 成套手术器械包（常规开腹手术） | 手术室 | 4 | 常规腹部手术开腹操作时使用，根据手术方式不同，配备特殊器械，常规包含手术刀柄、剪刀、不同型号止血钳、持针器、拉钩等。
27 | 成套急诊清创器械包（急诊清创换药用） | 急诊科 | 20 | 常规门诊清创缝合器械，不锈钢材质，耐腐蚀及常规灭菌要求；常规包含手术刀柄、剪刀、不同型号止血钳、持针器、拉钩等。
科室确认签字： |  |  |  | 日期：